铜陵学院工程液压机器人重点实验室扫描电镜改造升级
项目采购需求
采购需求:（须全部响应）
一、升级改造技术要求：
1、 深度清洁：样品仓、镜筒等，熟悉平台现有台式扫描电子显微镜构造，不影响现有分辨率；
2、 依次更换配件：高压源、电源组件、SE高压模块、SE探测器、光阑、阳极、外壳；
3、枪头极限真空度：优于1.0E-4  Pa；
4、大气至工作真空时间：小于90s；
5、图像背景噪声灰度峰值：小于16LSB；
6、灯丝寿命：优于50h；
7、高压电源组件：高压箱尺寸320*250*80mm；适配平台现有台式扫描电子显微镜；
8、SE探测器L: 适配平台现有台式扫描电子显微镜；
9、重新校准标定；
10、用户培训：原厂培训，解决设备使用规范等问题。
二、商务要求
1、服务商现场提货，完成后送回现场，整个过程由服务商独立完成；
2、服务商有3年台式扫描电子显微镜的生产制造经验，了解平台现有台式扫描电子显微镜；
3、 整体升级方案周期：4周；
4、售后服务响应时间： 8小时内响应并到达现场，48小时解决售后问题；
5、赠送原厂1年质保。
唯一供应商名称、地址及联系方式:
安徽泽攸科技有限公司    15756008671
安徽省铜陵市经开区高新技术创业服务中心D号楼101号
