铜陵学院工程液压机器人重点实验室扫描电镜改造升级

项目采购需求

采购需求:（须全部响应）

一、升级改造技术要求：

- 深度清洁：样品仓、镜筒等，熟悉平台现有台式扫描电子显微镜构造，不影响现有分辨率；

- 依次更换配件：高压源、电源组件、SE高压模块、SE探测器、光阑、阳极、外壳；

3、枪头极限真空度：优于1.0E-4  Pa；

4、大气至工作真空时间：小于90s；

5、图像背景噪声灰度峰值：小于16LSB；

6、灯丝寿命：优于50h；

7、高压电源组件：高压箱尺寸320*250*80mm；适配平台现有台式扫描电子显微镜；

8、SE探测器L: 适配平台现有台式扫描电子显微镜；

9、重新校准标定；

10、用户培训：原厂培训，解决设备使用规范等问题。

二、商务要求

1、服务商现场提货，完成后送回现场，整个过程由服务商独立完成；

2、服务商有3年台式扫描电子显微镜的生产制造经验，了解平台现有台式扫描电子显微镜；

- 整体升级方案周期：4周；

4、售后服务响应时间： 8小时内响应并到达现场，48小时解决售后问题；

5、赠送原厂1年质保。

唯一供应商名称、地址及联系方式:

安徽泽攸科技有限公司    15756008671

安徽省铜陵市经开区高新技术创业服务中心D号楼101号